- 微波治疗仪

1.安全等级：符合国家医用电器1类标准；

2.机型:柜式一体机；

3.电源电压： AC220V±22V，50Hz±1Hz；

4.工作频率（MHZ）：2450±30；

5.输出功率：误差±30%,理疗模式0～40W连续能调；治疗模式0～150W连续能调；

6.时间控制（分）：0～99能任意预置；

7.工作模式:理疗(脉冲、连续)、治疗；

8.微波探头：防粘连探头；

9.防辐射金属机箱，要求能避免电磁干扰和无用微波泄漏。

- 产后综合治疗仪

1.三大治疗系统：产科治疗系统、妇科治疗系统、形体恢复系统；

2.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；

3.四个独立通道（由四个主机芯片逐一控制，独立运行互不影响）；

4.基本脉冲波形为矩形波，输出频率：800Hz±8%；

5.调制波形与频率:梯形波0.5～10Hz,三角形波1～20Hz，钟形波0.5～10Hz；

6.输出电流≤80mA（500Ω负载电阻下），电压有效值≤39Ｖ；

7.设备提供大于10mA电流或大于10V电压或单脉冲能量大于10mJ（1000Ω负载电阻下）；

8.输出幅度为最大时，单脉冲电量＞8μＣ；

9.单脉冲能量≤300mJ；

10.开路输出电压峰值≤500V。

- 超声多普勒胎儿监护仪

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；4.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字；

6.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

7.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

8.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；9.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。

- 空气波压力治疗系统

1.满足临床患者预防深静脉血栓的物理预防和科研需求；

2.具备血液回盈侦测功能；

3.通道数：两路物理通道，并可同时、间歇、按顺序充放气；

4.气囊腔道数:双腿四腔（或八腔气囊），支持每腔压力单独可调；

5.气囊种类支持：可配重复性使用腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔分体式气囊（重复性、单人使用）、三腔小腿气囊（重复性、单人使用）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部康复气囊（用于手部肢体锻炼）；

6.气囊自动识别:自动实时快速识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现“一键治疗”；

7.压力范围:0-280mmHg。

- 儿童安全床

- 1.规格(长*宽*高)：≧1880mm*900mm*575mm；

- 2.背部最大折起角度：0°~≧70°；

- 3.腿部最大折起角度：0°~≧45°；

- 4.小腿板最大折起角度：45°士5°；

- 5.最大载荷能力≧200Kg；

- 6.四个输液架插孔，四个引流袋钩，一只不锈钢输液架；

- 除颤监护仪

- 1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≧1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 2.支持手动除颤、心电监护（*必配心率、有创/无创血压、呼吸、指脉氧监测）、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J或以上。

- 5.应配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

- 6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换；支持电极板能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 7.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，支持充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 8.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 9.工作环境，温度范围支持：-20°C-55°C，湿度范围支持：5%-95%，大气压范围支持：57.0 kPa ～ 106.2 kPa，可承受0.75米及以上的跌落冲击。

- 10.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55或以上。

- 心电图机

- 1.显示方式：≥7.8寸液晶显示；主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、RR间期检查等； 操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录；冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式；走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S。

- 2.AD采样率：≥750000 Hz/Ch，频率响应：0.5Hz-500Hz，输入阻抗：≥50MΩ，标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%，时间常数：≥4.2秒；外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ ；交流：100-240±10% ； 耐极化电压：≥±550mV；安全性：电击防护类型: I类CF型。

- 3.支持计算法18导联心电图报告打印，具备在无网格纸上打印网格功能 ；模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号；25* QTc算法：≥4种。

- 4.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

- 5.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量，具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印。

- 6.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 ；电极脱落：液晶显示器显示脱落部位；心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能；波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录；电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段。

- 7.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波；记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形。

- 8.存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3200份以上外部设备存储。

- 9.数据传输方式：DICOM/ECTP；数据存储格式：PDF/XML/DAT ；输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告；其它输出接口：USB/SD；在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印。

- 10.网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接。

- 体外膈肌起搏器

- 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz；

- 2.脉冲宽度≤200us；

- 3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟；

- 4.刺激强度：0～30单位（0-27V），可调节；

- 5.治疗时间：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；

- 6.脉冲串占空比1:3；

- 7.具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节；

- 8.噪音：不应有异常杂音，≤60dB；

- 9.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；

- 医用输血输液加温器

- 1.温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃；

- 2.屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，故障信息；

- 3.耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材；

- 4.超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

- 5.低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

- 6.加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；

- 7.预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

- 8.加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；

- 9.加热管可选内径≥2种，包括3.5-5mm和6-7mm两种规格；

- 亚低温治疗仪

- 1.适应症：主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗；

- 2.输入功率：降温≤400VA；升温≤600VA；

- 3.制冷量≥800W；

- 4.降温速度：空载降温速度每分钟≥1℃；

- 5.体温设置：33℃～37℃可调；水温设置：4℃～40℃可调；

- 6.体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；

- 7.水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；

- 8.降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

- 9.四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；

- 10.磁力泵流量≥12L/min；

- 下肢功能锻炼器

- 1.电源：220V  功率：20W

- 2.产品尺寸：51*42*30cm

- 3.重量：8KG

- 4.时间设定：3、9、12、15四挡时间设定

- 5.速度调节：30、40、50、60四挡速度调节

- 6.痉挛控制：痉挛控制自动停止功能

- 7.自动模式：速度可以从慢到快自动调节

- 光子治疗仪

1.适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用；

2.光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

3.峰值波长 ：640nm±10nm；

4.光功率密度（光源表面测量）：≥1800mW/c㎡；

5.最大治疗面积 ：≥150c㎡；

6.光杯口平面面积：≥52c㎡；

7.最大治疗深度： 治疗仪最大治疗深度≥10cm；

8.输出光功率（光杯口平面测量）：≥8W；

9.光功率稳定度 ：光功率变化率≤±1%；

10.定时时间 ：可从0min～99min连续可调；

- 病人监护仪

- 1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽。

- 2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800，屏幕采用电容屏，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。

- 3.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，可参考片段和实时片段的对比查看。

- 4.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通有创血压参数监测，支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。

- 5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 6.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果，支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 7.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 8.支持≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

- 9. 支持升级EtCO2模块，测量范围：0.0 ～ 20.0 vol.% (0～152 mmHg)。

- 10.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压25～240mmHg，舒张压10～200mmHg，平均压15～215mmHg，新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg。