- 医用自动跟踪防护屏

- 电源电压： AC220V±22V；

- 防护帘铅当量：0.5mmPb；

- 防护帘尺寸：上防护帘尺寸长*宽为≧800mm*380mm；下防护帘尺寸长*宽为≧800mm*475mm ；

- 高度调节范围（mm）：500～2050；

- 支持拍片规格（英寸）：支持7*14，10*14，14*14，17*14及自定义拍片规格；

- 防护帘预置位置误差：不大于±5mm；

- 具备放射检查专用语音提示功能；探测器自动跟踪定位功能；

- 与原有设备对接方式：无缝集成，对原有设备不做任何改变和破坏；

- 上下帘分别用1.2mm厚铝板夹紧；

- 底座的两侧及后侧，带有可调节伸缩支撑架，可最大伸出150mm 。

- 生物显微镜

- 光学系统：无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间；

- 观察筒：30°倾斜,铰链式三目观察筒,铰链组可360°旋转,改变眼点高度眼点,固定式目镜筒，瞳距调节范围48-76mm，固定式分光比，双目：三目=50:50；

- 目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm；

- 物镜转换器：内定位五孔转换器；

- 物镜：无限远平场半复消色差荧光物镜10X/N.A≧0.3，20X/N.A.≧0.50，40X/ N.A.≧0.75（带缓冲装置），100X/ N.A.≧1.28（带缓冲装置）；

- 照明系统：自适应100V-240V开关电源，单颗高亮度5W LED，冷色色温4750K-5500K，光强连续可调，支持充电宝供电（须支持PD协议）且带ECO功能；

- 载物台：双层复合机械移动平台，双切片（载玻片）夹，移动范围：78mm×51mm；精度:0.1mm{X轴单线轨传动}；

- 聚光镜：N.A.1.25柯拉照明聚光镜组，聚光镜预调中，带视场光阑；

- 荧光系统：带通LED荧光中间模块，具有荧光强度调节功能，并能进行明场和荧光的切换控制；

- 配CCD 相机；

- 通过医疗器械注册，一类备案，具有权威机构出具的产品检测报告。

- 核酸分子杂交仪

- 32通道双模块设计，可以实现2个模块不同的程序独立运行；

- 控温精度：±0.03℃，恒流式控制电路，功率输出平滑；

- 电容式触摸屏，Win10操作系统；内置20G Flash存储器，可保存多达4万条实验数据；

- 强大的软件分析功能，自动判读结果并出具药物基因PGx报告，符合《临床基因检验诊断报告模式专家共识》，并给出用药建议；

- 暗箱式反应槽 ，避免背景噪声；

- 采用LED光源设计，节能环保，使用寿命长，免维护；

- 独特的吸合式电磁锁盖技术，防止热盖意外打开而导致实验失败；

- 具有过流、过温、掉电数据自恢复等保护功能，确保实验安全运行；

- 可适配冻干粉试剂，无需冷链运输，稳定性优异；

- 可适配药物基因分子杂交项目，包括但不限于抗凝药物检测，高血压五大常规药物检测，叶酸代谢检测，他汀类药物检测，血管扩张类药物检测，痛风及高尿酸血症药物检测，抗癫痫及抑郁类药物检测，静脉血栓风险评估检测等17大类，百余种药物。

- 一体化核酸仪

- 全自动分子检测平台：全自动一体化设备，样本提取、核酸扩增和检测全程自动化，样本进，结果出，全程无需人工干预，实现“样本进、结果出”；

- 检测效率：HPV全程检测时间≤4小时；

- 通量：一次同时最大上机≥24，4小时可完成≥24人份检测；

- 样本装载：检测载量1-24，单管单人份，自由选择检测数量，避免试剂和耗材的浪费。

- 检测型别：可一次性快速检测28种HPV亚型且独立分型；

| 18种高危型 | 16、18、26、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82 |
| --- | --- |
| 10种低危型 | 6、11、40、42、43、44、54、61、81、83 |

- 全封闭：系统为独立封闭工作区域，样本、核酸、检测用试剂在整个检测过程中均保留在系统内，极大减少了生物废物污染；从开始检测到结束，系统全程封闭，最大限度避免了内/外界污染；

- 防污染系统；

- ①具备 dUTP+UDG 酶防污染系统，扼制外来源污染以及扩增产物污染，试剂上层含石蜡封口，防污染。②具有定向排风负压系统，可实现工作站内部自我排污和清洁，且配有紫外灯消毒装置；

- 开放式通用平台，在研项目有呼吸道、生殖道、地中海贫血等；

- 功能模式：双模式，可作为全自动样本提取、核酸扩增和检测一体化工作站，也可单独作为核酸提取仪进行使用，拓展设备应用场景。

- 检验分析用纯水设备

- 直接用自来水制成超纯水；

- 采用精密仪表，在线精准显示原水压力、RO进口压力、RO出口压力、纯水流量、产水水质，即时准确分析、显示产水水质，保证产水质量；

- 采用反渗透膜等优质材料，能耗小，保证设备优越性能；

- 整套设备预处理采用全自动冲洗装置、更护周期长、运行稳定；

- 整机采用模块结构设计，设备维护方便，省时，可因客户需要随时地移动；

- 采用业内知名品牌原水泵和高压泵，保证在低进水压时设备正常工作；

- 设备内配有大容量进口离子交换树脂（树脂量有50L）；

- 配有智能恒压供水装置、确保用水仪器等用水点的压力稳定；

- 系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；具备电器过流报警与保护装置，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性。

- 荧光免疫定量分析仪

- 检测原理：荧光免疫定量分析法；

- 检测速度及方式：检测速度≥90测试/小时，支持原始管上样，仪器为自动摇匀，自动脱帽盖帽，自动加样，自动检测，能够自动扫描样本条形码；

- 试剂通道要求：试剂位≥4 个，需能同时检测多种项目；

- 样本位：≥5*10个样本位，轨道式自动进样；具备急诊插入功能；

- 检测时间：所有适配项目检测时间≤15 分钟；

- 加样方式：一次性 tip 加样，避免交叉污染；

- 样本要求：血清、血浆、全血或尿液样本，支持末梢血检测 CRP 和 PCT、SAA、25-OH-VD；

- 重复性：仪器重复测量的变异系数 CV≤2%；

- 打印功能：内置热敏打印机，自动打印、手动打印可选，存储数据≥10 万条；

- 显示：≥12.1英寸LCD彩色触摸显示屏、分辨率≥1280×800。

- 温度监控系统

- 无线网关RG1400，内置可充电锂电池，停电后可以持续工作12小时，通过GPRS网络上传数据。可以同时采集20个无线温度、湿度传感器的实时数据。提供停电警告，实时数据上传等功能。已包括第1年的GPRS通信流量费用和服务器短信告警提醒费用；

- 无线温度传感器RF100T，温度范围：-50度~+50度温度精度：±0.5度；分辨率±0.1度；

- 超低温温度传感器RF120，实时测试现场温湿度，温度范围：-200度~ 200度，温度精度：±0.5度；分辨率±0.1度，自带LED显示屏；

- 室内型温度湿度传感器RF200，RF200，实时测试现场温湿度，温度范围：-20度~ 50度，湿度：0% ~100%，温度精度：±0.25度，湿度精度：±3%。

- 尿液干化学分析仪

- 测定速度：≥600条/小时；

- 检测波长：≥4波长；

- 可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、维生素C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR、PCR；

- 工作方式：可选择单条测试或连续测试；

- 打印功能：内置打印机打印测试结果；

- 计数及待测试纸条数量显示：能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量；

- 自检及故障识别功能：分析仪能开机自检，发生故障时能显示出相应的故障提示；

- 存储量：≥20000个测量结果；

- 重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%；

- 数据输出端口：具备串口、USB、WLAN和PS/2数据端口。

- 数显混匀器

- 带有电子日时钟，随时可以转换日期或时间的数字显示；

- 有3个批次的混匀定时设置（简称“3定时”）当分批放置测试卡片后，每批只要按一下定时键，即可进行定时控制的混匀；

- 机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能，相同混匀器时间的卡片每次混匀时可以不再重复设置；

- 混匀时间的数字可倒计数显示，混匀时间到时鸣响提示；

- 有可卸式工作盘和有机玻璃外罩。

- 床旁型下肢康复训练系统

- 电机数量：≥4个电机；

- 电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动；

- 训练器横向支臂可伸缩：Omm～150mm 可调，竖向支臂可伸缩：Omm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；

- 电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

- 下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带，

- 显示屏≧8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便

- 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

- 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调。

- 减重步态训练系统

- 规格:减重支架（长*宽*高）：1615mm*1185mm*2550mm*±50mm；跑台（长*宽*高）：1970mm*885mm±50mm；

- 减重支架可升降：升降行程：0～600mm±30mm；升降速度：8.2mm/s±2mm/s；

- 支架具有减重指示功能，指示范围：0～150kg,当载荷大于50kg时，误差不大于±4%；当载荷小于等于50kg时， 误差不大于±2kg；

- 减重支架安全载荷≥150kg,最大载荷不小于正常载荷的2 倍；

- 跑台定时功能：5min～99min±1%，步进1min；

- 跑台速度可设：0.3km/h～3.0km/h，步进 0.1km/h,准确性误差不超过±5%， 均匀性误差不超过1m/s；

- 跑台坡度可设：0～4.7°±1°，15 档可调并具有调节指示功能；

- 跑台静态载荷≥100kg,最大载荷不小于正常载荷的6倍；

- 工作噪声不大于 60dB(A)。

- 高频振动排痰仪

- 压力3-30mmHg可调，步进1mmHg，≥27级可调；

- 频率1-20Hz连续可调，步进1Hz；

- 时间1-99min可调，步进1min；

- 噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)；

- ≥7种工作模式：常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、3种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、3种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、自定义模式；

- 自定义模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求；

- 可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗；

- 咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调；

- 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。