- 手术器械一批

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆线剪 | 80 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），16CM直，头部有刃口 |
| 精细剪 | 60 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM，弯头，宽3 |
| 组织剪 | 20 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM弯圆 |
| 组织剪 | 50 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM直圆 |
| 无齿镊 | 30 | 把 | 医用不锈钢材质，16CM横齿（辅料） |
| 有齿镊 | 30 | 把 | 医用不锈钢材质，16CM直形1×2钩 |
| 组织钳 | 30 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM 普通 头宽5 |
| 帕巾钳 | 30 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），16CM尖头 |
| 持针钳 | 60 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM粗针 |
| 海绵钳 | 40 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），25CM弯头、有齿、头宽10CM |
| 弯止血钳 | 50 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM弯全齿 |
| 弯止血钳 | 40 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），16CM弯全齿 |
| 弯止血钳 | 40 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），12.5CM弯全齿 |
| 手术刀柄 | 30 | 把 | 医用不锈钢材质，7号.长度16CM |
| 手术刀柄 | 30 | 把 | 医用不锈钢材质，4号，长度14CM |
| 不锈钢腰子盘 | 50 | 个 | 医用不锈钢材质，小号178×104×25 |
| 不锈钢腰子盘 | 50 | 个 | 医用不锈钢材质，中号190×115×25 |
| 碗 | 20 | 个 | 医用不锈钢材质，17CM |
| 碗 | 20 | 个 | 医用不锈钢材质，20CM |
| 拉钩 | 10 | 个 | 医用不锈钢材质，21CM,方头 |

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 不锈钢骨科牵引床 | - 规格尺寸：L2060×W900×H530/2000mm±100mm ； - 背部升降：0～75°，腿部升降(分腿)：0～50°； - 床体整体采用≧δ1.2mm优质不锈钢管材、牵引架采用≧δ2.0mm优质不锈钢管材制作而成，整体焊接质量坚实牢固； - 牵引架分床头、床尾、手臂、腿部牵引组成。牵引架手臂、腿部横杆可根据病人身体结构不同，坐标式灵活定位； - 腿部可实现“分腿单边牵引”功能，搭配“双牵引”滑轮。牵引横杆能承受800N力而不变形，牵引床任意一边的中间部位承受200kg重物后不产生明显变形。外展式分腿龙门架，全功能牵引，特加头部牵引，解决骨科所需要的各种体位牵引； - 配高强度助力吊链2条，满足患者日常锻炼及起床借力所需； - 采用2组不锈钢摇杆，带限位保护装置，经久耐磨、静音、使用寿命长；摇杆把手可向内折叠，可防止碰撞走过的行人； - 背部床面采用“双支撑卸力结构”，可将患者重量和床板重量有效转移三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命； - 床体承载重量≥250Kg,不产生变形； 10.不锈钢护栏，可拆卸切换插槽孔位，方便患者的灵活使用。 |
| 病床 （手动三摇中控） | - 规格尺寸：L2220×W1040×H500-750mm±100mm； - 床体静态承载重量≥500kg； - 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°，整体升降：500-770mm±10mm； - 床面板采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，背部添加“日”字形钢管加固结构，整板受力均衡，抗压力强，不变形； - 床面板：背部面板≥750*850mm,1臀部面板≥220*850mm,2臀部面板≥330*850mm,腿部面板≥540*850mm。背部床板采用“双支撑’均匀分散压力，卸力结构，715*Φ32*3.0mm无缝钢管材质； - 四片PP护栏可折叠分体式下隐藏升降护栏； - 床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等； - 采用中控一脚四轮刹车，“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板；中控脚轮≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≧Ø28mm ，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防缠绕发丝等异物卷入； - 床体金属表面采用电泳底漆+抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命； - 床垫采用80mm±10°厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合。 |
| 血透病床 （手动双摇中控） | - 规格尺寸：L2160×W960×H500mm±100mm； - 床体静态承载重量≥500kg； - 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°，整体升降：500-770mm±10mm； - 床面板采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，背部添加“日”字形钢管加固结构，整板受力均衡，抗压力强，不变形； - 床面板：背部面板≥750*850mm,1臀部面板≥220*850mm,2臀部面板≥330*850mm,腿部面板≥540*850mm。背部床板采用“双支撑’均匀分散压力，卸力结构，715*Φ32*3.0mm无缝钢管材质； - 护栏：采用抗菌D型铝合金+弯管结构，护栏D型铝合金厚度≥2.00mm。竖管采用经硬化处理的长度≥40cmX直径≥19mmX1.5mm厚的管材进行弯管； - 床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等； - 采用中控一脚四轮刹车，“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板；中控脚轮≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≧Ø28mm ，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防缠绕发丝等异物卷入； - 床体金属表面采用电泳底漆+抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。 - 床垫采用80mm±10°厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合。 - 配移动餐桌1个。 |
| 治疗车 | - 规格：680*480*890 ±20mm - 整车采用特种抗贝特新型材质，具有:环保、防水、耐磨、抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃，符合医院消毒、环保、安全要求。 - 台车采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实。 - 台面三边围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面50mm,可防物品滑落亦可做推手使用。 - 台车设有并排2个储物抽屉，抽屉内部均采用防水防火材质。 - 抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。 - 台车设有1层储物层板，层板三边均带有高度50mm围栏。台车左侧配有可取卸塑料收纳盒1个。 - 配脚踏式双踏开关垃圾桶，桶盖阻尼缓冲设计，避免手动操作通盖带来二次污染的风险，区分医疗、生活垃圾桶，方便护理人员使用。 - 采用双片4寸“防缠绕” 超静音豪华万向轮，360°任意刹车，方便护理人员操作，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 |

- 骨科电钻

- 主机输出功率	150W，温升≤25℃；

- 空载转速	0-1000转/分；

- 空载噪声	≤65dB（A）；

- 径向跳动	≤0.1mm；

- 额定扭矩/冲击扭矩：3.5N.m/ 8.5N.m；

- 夹持范围	0.8-7.9mm；

- 空心直径	≤4.2mm；

- 配备锂电电池≧2块，电池容量≧3000毫安。

- 壁式空气消毒机

- 外形：平板壁挂式

- 外观尺寸：90cm×40cm×24cm±10cm

- 循环消毒风量：≥1200m3/h

- 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2

- 消毒功率：≤470W

- 紫外线管寿命：≥5000h

- 紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

- 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

- 负离子发生量：≥6×106个/cm3

- 消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3

- 双通道注射泵

- 注射精度≤±1.8%。

- 速率范围:0.01～2300ml/h， 最小步进0.01ml/h。

- 预置输液总量范围:0.01～9999.99ml。

- 快进流速范围:0.01～2300m1/h，具有自动和手动快进可选。

- 支持注射器规格:1ml、2m1、3ml、5ml、10ml、20m1、30ml、50/60ml。

- 具备≥7种注射模式:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式,具备联机功能

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持至少4种颜色

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值至少15 档可调。

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

- 可直接交流电使用，电池工作时间≥5 小时。

- 血氧饱和度检测仪

- 适用于成人、小儿、新生儿；

- 显示：大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度；

- 数据存储回顾：≧10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾；

- 4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池；

- 具有三级声光报警功能，报警上下限可调；

- 可实现≧300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要；

- 自动关机功能和实时时钟显示；

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化；

- 支持掉电数据存储功能。

- 呼气二氧化碳检测仪

- 适用于成人、小儿的监测，二氧化碳潴留患者呼出气FeCO2的检测；

- 呼吸机治疗参数滴定管理：提供无创通气患者用机前和用机后肺泡气二氧化碳数值，给无创通气参数调整提供方向；二氧化碳潴留患者筛查管理：可提供快速筛查肺泡气二氧化碳数值，减少门诊和科室患者漏诊；

- 连接方式：无线蓝牙连接、蓝牙接口进行无线网络通信，支持终身软件升级；

- 可设报警：可预设呼吸频率上、下限报警、窒息报警、EtCO2高、低报警；

- 监测参数：FeCO2、EtCO2、呼吸频率、二氧化碳波形；

- 屏幕尺寸≧10寸；分辨率≧1280X800，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作；

- 数据管理：自动生成报告、无线打印（A4纸报告）；

- 电池：聚合物锂电池，≧3.7V/2400mAh，使用时间≧8小时，手持部分重量≦200克；

- CO2测量范围：0-140mmHg ，分辨率1mmHg；

- 坚固耐用，抗1.2米跌落、满足使用过程中慢阻肺手部颤动患者。