- 手术显微镜

- 手术显微镜适用于显微外科手术；

- 变倍系统：1:6.25电动连续变倍，总放大倍率：1.7x→19x；

- 变角双目镜筒：角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，双目镜筒焦距170mm；

- 广角目镜 ：具备12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调；

- 物镜：电动调焦，工作范围198-455mm；

- 照明系统： 亮度连续可调；工作距离200mm，物面最大照度不低于90000Lx；平均使用寿命不少于60000小时；光斑大小3档可调；

- 机身触摸屏：可通过触摸屏实现变倍、调焦、调光以及拍照录像等功能操作；

- 内置及集成式全4K影像系统：

- 分辨率≧3840*2160 /60P影像实时输出；

- 支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘；

- 具备WIFI功能，可传输图像可将实时影像无线传输至手机或平板终端；

- 支持鼠标直接对内置相机系统进行操作；

- 支持操控手柄控制拍照录像等；

- 支持曝光值，最佳亮度，增益，饱和度，对比度，清晰度，HDR，水平翻转，垂直翻转，缩小，放大，AOI, 图像对比等高级功能；

- 多功能操控手柄：

- 手柄角度可调整；

- 支持拍照录像等功能；

- 支持变倍、调焦以及调光等功能。

- 钬激光治疗机

- 设备基本要求及用途：激光输出功率≥90W，在医疗机构中使用，用于泌尿系结石的粉碎，泌尿系软组织的汽化、碳化、凝固；

- 激光器工作方式：脉冲，工作激光输出波长值：2.1um±0.1um；

- 激光输出最大单脉冲能量允许误差值≤±20%，最大单脉冲能量：5.0J；

- 激光能量调节步长为 0.1J；

- 脉冲频率：最大频率≧ 60HZ；

- 光纤输出平均功率：≥90W；

- 可设置两组不同的参数通过脚踏控制输出两组不同的能量；

- 激光终端输出功率不稳定度优于±5%，激光终端输出功率复现性优于±5%；

- 瞄准光输出波长≧532nm（绿光），亮度可调。

- 8M一体化双屏医用显示器

- 屏幕规格:尺寸≥31英寸，分辨率≥3840×2160，像素大小≤0.182 mm，对比度≥1300:1 ，视角≥178，响应时间≤14ms，支持色彩≥10.7亿，分辨率≥3840×2160，亮度≥1000 cd/m2，均匀性≥80%；

- 医疗设备曲线:显示器完全符合DICOM3.14标准，内置内置off, 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1,User2, DICOM+0.5, DICOM+1.3,DICOM 300, DICOM 350, DICOM400, DICOM 450, DICOM 500,DICOM 550, DICOM 600，CAL曲线；

- 曲线误差:内置 DICOM、Gamma曲线误差<2%-5%；

- 输入信号:

- Display port ×2：最新一代数字视频接口；

- DVI-D ×2：计算机数字视频接口；

- VGA×1：模拟信号接口；

- 具备船型电源开关，可完全断开显示器供电；

- 图像调节:支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料；

- 传感器控制:产品支持对背光传感器、环境传感器等传感器进行开关控制，需提供实际产品内置该功能截图照片证明；

- 双屏显示:两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供证明文件；

- 显示鼠标定位控制技术:具有显示鼠标定位控制技术，方便在临床诊断过程时，可以一键智能定位鼠标位置，以解决在高分辨率专业医用显示屏难以寻找鼠标位置的临床应用；

- 临床办公影像专显系统：尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，内置Gamma，DICOM曲线，DICOM校准亮度≥300 cd/m2，内置安卓操作系统，支持内外网隔离与一键切换内外网，支持对云影像二维码扫描功能，扫码后支持内网HDMI信号自动切换至安卓系统并启动云影像浏览程序；

- 产品认证：产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致；产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书。

- 全自动智能染色封片系统

（一）染色机部分：

- 样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，无需打开盖板进行抽拉；拒绝打开盖板进行二次操作进样。具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

- 缓冲功能：抽屉具有缓冲功能，距离在设备3mm时能够缓冲后自动关闭到位。

- 烤箱：温度可调范围室温至75℃，具备温度实时监测功能，烤缸数量≤1个。

- 机械臂功能：高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。机械臂横向运行速度≥1米/s，向上提拉时间＜1秒。机械臂有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数。

- 用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统，主界面上可设置≥4个染色快捷程序，拒绝物理按键式的操作。

- 试剂缸容量：单个试剂缸容量≤500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费。

- 单个玻片架容量需≥30片/架。

- 远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过≥2种方式（网页、小程序）进行远程监控，实时了解设备运行状态；同时具备≥2种方式推送报警信息和维修指引。（提供微信小程序监控软件运行界面截图）

- 染色时间自调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类不低于4种。

- 废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。（提供可调节浓度检测范围、及主页面实时显示废气浓度值的图片）

- 防护机制：设备运行时，打开防护罩后机械臂自动停止运行，关闭后机械臂自动恢复运行，避免操作人员碰撞受伤的风险。

- 工作站延展性：与封片机组合，形成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置

（二）封片机部分：

- 操作界面：彩色触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上显示封片进程、耗材余量、废液量等信息，操作更简单直观；拒绝物理按键式的操作。

- 盖玻片装载：盖玻片装载采用金属装载盒，可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量：≥200片。

- 夹片方式：高精度机械臂，定位精度：≤0.1mm。采用机械夹爪夹取的方式竖直取片，拒绝采用其它夹片方式，防止对玻片产生损伤。

- 输出存储方式：直接从封片机上以读片板（晾片板）的形式存储已完成封片的载玻片，以便直接阅片，无需人工转运，节省人力，提高科室工作效率；拒绝封片完成放回原玻片架，避免卡片导致的仪器故障和样本损坏；拒绝圆盘悬挂式输出存储，减少玻片掉落风险。

- 读片板一次放置＞6层。

- 出胶系统：精准定位，防止溢胶，点胶容量：0~200uL可调；拒绝气泵真空压力出胶方式，避免因胶瓶密封不好导致的出胶异常问题。

- 针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗，防止堵管。

- 针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中，确保出胶稳定，避免溢胶现象。

- 传动模式：四位联动运行模式，流水线作业；在多机械臂协同工作下，各机械臂互不干扰，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行。

- 全自动血液细胞分析仪

- 全检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。

- 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个

- 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时

- 末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞，有急诊插入功能。

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型；具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式；具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

- 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

- 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。

- 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

- 全自动生化分析仪

- 仪器基本要求：全自动生化分析系统；

- 模块化设计：模块化设计，可模块化拓展，可连接同品牌生化免疫流水线；

- 分析类型：终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）；

- 分析方法：比色法、比浊法、乳胶凝集法、均相酶免疫分析法、间接离子选择电极法（ISE）；

- 模块独立：生化模块和电解质模块可独立工作，互不干扰；

- 生化模块和电解质模块同时工作综合检测速度≥4750测试/小时；

- 分光光度法检测速度≥4000测试/小时；

- 离子选择电极法（ISE）检测速度≥750测试/小时；

- 离子选择电极：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立；

- 样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液；

- 样本容量：样本架轨道式进样，同时可容纳样本数量≥320个；

- 样本管；可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等；

- 样本量;最小样本体积≤1.0μL（0.1μL步进）；

- 试剂仓:在机试剂位≥100个；试剂仓均为冷藏；

- 反应杯：永久性玻璃反应杯；

- 反应温度：37°C；

- 波长：同时提供≥13个固定波长，波长范围340–800nm，可进行单/双波长测试；

- 校准：可预设≥100个校准品，可储存历史校准图形数据；

- 质量控制：内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则，可预设≥100个质控品。

- 高压氧治疗系统

- 单台氧舱总用电量约为800VA，由市电引至氧舱大厅(220V)；

- 氧舱大厅及氧气瓶间（如有）应采用防爆电器，并设有灭火装置开关、插座等设置到大厅之处合适位置（大厅内如需则需防爆型）；

- 氧气瓶间（如有）门均应设为外开式，且为铁皮包门；

- 氧舱站附近建议预埋独立接地体（地下部分采用不锈钢或铜质材料）。其接地电阻不大于4欧姆；

- 氧源供养管道布置到氧舱大厅，设置阀门一个，管径不小于14MM压力不低于0.7MPa；

- 空调室外机穿墙管路在墙上离地100MM处预留墙洞070mm；

- 在舱体尾端的墙上离地100mm处预留排氧管路墙洞050mm（排氧管）规格为不锈钢管028×2。

- 天轨减重系统电动位移机

- 主要由移位机主机、轨道、升降带、吊架、充电系统(充电站、 充电器和 DC 电源线)、手持控制器、吊兜和专用训练马甲组成；

- 移位主机运动方向：两向机头，手控器控制上升、下降移动；

- 最大载重量≧300kg；

- 最大行程(上升/下降):2400mm; 误差±10%；

- 上升速度4.5cm/s (空载)；3.8cm/s (载重100kg)；3.3cm/s (载重200kg), 误差±10%；

- 充电方式：移位机主机蓄电池充电器AC220V,50Hz,输出DC28V,1A内部电源：蓄电池24V,5Ah；充电站可在轨道任意位置安装，主机于充电站充电；系统具有智能电池管理模块；

- 听力筛查仪

- 功能要求：在同一台机器上具备TEOAE+AABR测试功能；

- TEOAE测试时显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平；结果可显示：测试结果通过/转诊、噪音水平、DP听力图；

- AABR测试可双耳同时给声测试，也可单独选择任意一只耳朵测试；

- 刺激声强度：	35、 40 或 45 dB nHL短声 ，测试结果显示：统计图形、测试进度、 脑电EEG 水平、 ABR信号检测概率 ；

- 配备尺寸≥89.4 mm (3.5 in)的彩色液晶中文触摸屏显示屏，分辨率≥240 x 320 像素 ，具备可调LED背景光、电阻式触摸屏控制键 ；

- 内置扬声器，用于击键声和通过的参考提示；

- 包含中文在内的五种以上语言可供选择；

- 主机可储存≧250名患者,储存≧500个以上测试结果；

- 主机与坞站用红外连接, 坞站使用USB与电脑USB联机；

- 配备电池≧2块，电池可连续使用 8 小时以上，主机具有5级电量指示器，可直观显示电池电量。

- 便携式彩色多普勒超声系统

- 全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统，要求满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。

- ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏。

- 整机重量≤6.5kg（含电池）。

- 具备穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 。

- 解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像。

- 频谱多普勒成像，包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒。

- 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

- 可支持升级心脏经食道探头，具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

- 支持移动设备无线传输和远程实时培训、教学，要求将机器超声图像、实时扫查图像、切面、打图手法通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。

- 探头配置：线阵探头一把，凸阵探头一把，相控阵探头一把。