手术医疗器械参数要求

| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胆道取石钳 | 5*330mm/横开口 | 1 | 把 | ①.φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 ②.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。③.手柄采用钛合金加工。 |
| 2 | V型持针钳 | 5*330mm/V型/弯头 | 2 | 把 | ①.φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 ②.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 ③.手柄采用钛合金加工。 |
| 3 | 单极电凝钩 | 5*330mm/两拆结构 | 5 | 把 | ①.单极电凝钩头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢。 ②.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 ③.头部材料采用高硬度不锈钢。 |
| 4 | 单极剪刀 | 5*330mm/弯头双动/两拆结构 | 5 | 支 | ①.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2 ②.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 ③.头部材料采用高硬度不锈钢。 ④.钳头张开角度不小于30°。 ⑤.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
| 5 | 单极分离钳 | 5x330mm/弯分离钳/两拆结构 | 5 | 把 | ①.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2。 ②.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 ③.头部材料采用高硬度不锈钢。 ④.钳头张开角度大于等于50°。 ⑤.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
| 6 | 双极电凝钳 | 5x330mm/螺口/弯头/三拆结构 | 1 | 把 | ①、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2。 ②.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 ③.头部材料采用高硬度不锈钢。 ④.钳头张开角度大于等于35°。 ⑤.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |