- .彩色多普勒超声诊断仪

- 1.监视器：≥23英寸高分辨率显示器，广视角、高对比度 。

- 2. 操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 。

- 3. 可任意互换电子探头接口：≥6个（可激活4个） 。

- 4.探头个数：4个：

- 超宽频电子凸阵腹部探头：频率1-6MHz；

- 超宽频线阵探头：频率5-13MHz；

- 超宽频相控阵探头：频率1-5MHz ；

- 超宽频经阴道凸阵探头：频率3-9MHz，最大扫查角度≥200度。

- 5.系统动态范围≥314dB 。

- 6.最大扫描深度≥40cm 。

- 7.增益调节：B、M、D可独立调节。TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，实时及冻结后均可调。

- 8.显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF；双多普勒Dual Gate Doppler ，多普勒频率可视可调。

- 9.最大测量速度：

- PWD正向或反向血流速度≥9.9m/s ；

- CWD正向或反向血流速度≥16m/s；

- 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） ；

- 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 。

- 10.多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 。

- 11. 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示。

- .便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 设备用途: 用于甲乳浅表组织穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建、诊断和治疗引导等。

- 1. 主机厚度尺寸≤50mm；主机重量≤4kg（含电池）。

- 2.显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器，显示器可视角度≥170度 （左/右）。

- 3.≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，可自定义物理按键≥3个。

- 4.探头个数：3个

- 凸阵探头（频率范围1.2-6.0MHz）1个；

- 按键线阵探头（频率范围3.0-11MHz）1个；

- 相控阵心脏探头（频率范围2.0-4.0MHz）1个。

- 4.机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导。

- 5.成像模式：二维灰阶模式、组织谐波成像技术、穿刺针显影增强技术、彩色多普勒模式、能量多普勒模式、脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）。

- 6.穿刺针显影增强技术：支持凸阵探头、线阵探头；提供最佳角度提示信息；支持双幅对比显示。

- 7.B模式成像：组织谐波成像模式；组织特异性成像；多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；斑点噪声抑制成像；回波增强技术，提高心脏图像质量；锐眼技术，增强局部分辨率。

- 8.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）：高分辨率血流成像

- ；双实时同屏对比显示；自动调节取样框的角度及位置。

- 8.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率；连续多普勒。

- 9.可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟。

- .主动脉内球囊反搏泵

- 1. 自动、手动两种工作模式，转换过程不影响正常反搏。

- 2. 触控屏≥10英寸，可实时显示反搏情况、氦气容量、电池状态等信息。

- 3. 触发模式≥5种，包括心电触发、心房起搏、心室起搏、血压触发等。

- 4. 排气分析功能，实时计算排气速度，评估R波排气安全性；

- 5. 多级报警功能，屏幕显示报警信息和处理方法，系统自动记录报警信息，关机后仍保存。

- 6. 辅助比率≥3种。

- 7. 驱动系统为步进式马达金属风箱，自动去除冷凝水。

- 8. 最高反搏频率≥140次／分钟。

- 9. 反搏容量可调整，调整精度≤1CC。

- 10. 内置可充电电池，充满后可以工作≥90分钟。

- .电子十二指肠镜

- 1.采用百万像素CCD组件，呈现高清分辨率与色彩细腻的图像。

- 2.观察方向：侧视。

- 3.视野角度 ：100°（后斜视10°）。

- 4.观察深度:4—60mm。

- 5.弯曲角度:上≥120°，下≥90°，左≥105°，右≥90°。

- 6.插入部外径：11.6mm。

- 7.先端部外径：13.0mm。

- 8.钳子管道内径 ≥ 4.2 mm。

- 9.有效长度 ≥ 1250 mm。

- 10.总长度≥1566 mm。

- 11.V形抬钳器可增强治疗附件稳定性。

- 12.新一代人体工程学手柄设计，增强操作性能。

- 13.先端部具有一个活盖，可为术后清洁与再处理提供更好的通道。

- 14.与科室现有的主机相兼容（奥林巴斯CV-170/宾得EPK-i7010/富士能EP-6000，匹配任意一款均可）。

- .肝胆结石激光仪

- 1.临床适用范围：用于胆管结石的粉碎。（提供产品注册证证明）

- 2.体积：长57cm*宽47cm*高49cm±10cm。

- 3.具有手动恢复功能：当出现非正常状态，系统立即显示故障错误，同时发出报警。

- 4.输入功率：≤3.5KVA。

- 5.具有远程联锁连接器。

- 6.最大单脉冲能量：≧3.0焦耳。

- 7.能量不稳定度: 实测优于±2%。

- 8.能量复现性: 实测优于±2%。

- 9.显示系统：彩色液晶触模屏显示，显示屏≧10英寸。

- 10.显示界面可选择脉宽，宽脉宽和窄脉宽可调。

- 11.显示界面有三种碎石模式：碎块化、粉末化、爆米花式。

- 12.能量传输系统瞄准光波长：520nm。