护理医疗设备项目需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高级成人护理及CPR模型人 | 2 | 1、模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转； 2、本模型是集护理与急救于一体的整体护理人，身高≤170cm，双眼可眨动，关节灵活，可实现多种体位，满足操作需要； 3、解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到真实大小的肋骨、双肺、心脏、肝脏、胃（透明）等器官； 4、颈动脉搏动； 5、心肺复苏≥三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核： 1）方式一：训练模式，可进行按压和吹气； 2）方式二：考核模式，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压30次和正确吹气2次为一次正确的30:2循环，完成5个循环，统计数据打印成绩，自动评分系统； 3）方式三：实战模式，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准；老师可进行操作时间范围、循环次数的设定；统计数据打印成绩、自动评分系统； 6、教学软件资源：支持扫描二维码查看模型详细信息，支持扫描二维码获得模型的技能标准操作视频、模型使用操作手册等教学资源，支持对获得的教学视频、使用操作手册进行学习，了解学习掌握度； 7、床上擦浴及更衣； 8、扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法； 9、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法； 10、瞳孔观察示教：散大的瞳孔，正常的瞳孔； 11、外耳道的冲洗； 12、氧气吸入法、雾化吸入疗法； 13、鼻饲术： 1）托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲； 2）胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液； 3）真实大小的胃，可容纳≥350ml的液体； 4）透明胃，可观察到胃管进入胃部的动态过程； 14、洗胃：可进行洗胃练习，经口、鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法； 15、肌内注射： 1）左右上臂、臀部、股外侧部有肌肉注射块，左臂有可旋转的肌内注射环； 2）可注入真实药液； 3）肌肉注射块可取下清洗，更换方便； 16、皮下注射：左臂有皮下注射区域； 17、右手臂静脉注射； 18、造瘦口护理：胃造痿口、膀胱造痿口、结肠造痿口、回肠造痿口，进行冲洗练习； 19、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗； 20、褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期； 21可实现灌肠操作。 |
|  | 海姆立克训练马甲（成人） | 2 | 救援培训专用窒息梗塞急救实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害；防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞）.直观的教学模式给学员带来自信和应用实效；模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 |
|  | 海姆立克训练马甲（儿童） | 2 | 救援培训专用窒息梗塞急救实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害；防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞）.直观的教学模式给学员带来自信和应用实效；模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 |
|  | 双层治疗车 | 4 | 产品规格：850*520*930mm±50mm 1、整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，四柱铝合金三角柱承重。 2、台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手。配不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配有中控锁可旋式、2个中抽屉，抽屉面高120mm，内空：508*358*110mm。抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。抽屉下方配有2个旋转污物桶。 4、左侧位：隐藏副工作台、置器盒； 5、右侧位：3L锐器盒、分色垃圾桶。 6、推车底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。 |
|  | 平车（转运车） | 6 | 1.主要材料采用钢和塑料制成 2.采用手摇升降调整整床高度，使用方便 3.可根据需要，可翻起或收起护栏； 4.通过脚踏开关可控制整床直行或万向行走； 5.该床设有中控刹车装置； 6.配有二段点滴架，最高调节长度为100cm 7.尺寸：高位时≥【长*宽*高】：191*59*88cm 低位时≤【长*宽*高】：191*59*57cm 8.轮胎尺寸：≥Φ150mm 9.靠背最大角度：65° 10.自 重：≤81Kg 11.承 重：≥250Kg |
|  | 轮椅 | 6 | 1.车架管壁厚度≥1.0mm壁厚 2.车架材料:高碳钢轮毂辐条:钢丝轮 3.工艺:喷涂，踏板:ABS塑料；扶手:吹塑；坐垫:牛津透气网布黑色；轮胎:实心胎 4.轮椅承重:100KG 5.折叠尺寸(长*宽*高):92*27*90cm；展开尺寸(长*宽*高):112*67*87cm；座深:42cm；座宽:42cm；座高(坐垫到地面高度):47cm；扶手高度:65cm；靠背高度:38CM，允许±5cm。 |
|  | 气垫床（病床床垫） | 10 | 技术参数 1.床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.40mm，气条材料符合生物兼容检测要求（提供检测报告） 2气条数量≥17条，带喷气微孔气条数量≥8条，两管波动功能 3.★床罩为尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，床罩材料符合CA117阻燃防火标准（提供检测报告） 4.每套配备用气条1条，最大承受重量≥150kg 5.床席具有CPR快速放气功能，头部3条气条保持充气状态 6.床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*85*12.8CM±5CM 7.交替波动周期：10-12分钟 8主机带快速接头与床席输气管快速接头对接 9.低压报警功能，带静态功能按键 10.主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟 |
|  | 排痰仪 | 4 | 1.气振排痰治疗模式:手动模式、自动模式和自定义模式。 2.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置: 成人:1~25Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz,儿童:1~15Hz。调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz。 3.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差不大于±1mmHg. 4.气振排痰治疗时间可设置: 手动模式(治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min)，自动模式(治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min)，自定义模式(总治疗时间设置范围为5min~20min，步长为5min) 5.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气密性良好。 6.具有紧急暂停功能+故障提示功能:当机器出现故障或患者感觉不适时，可通过紧急暂停开关停止气振排痰功能。 7.具备排痰背心、可选配排痰胸带，可选配雾化功能。 8.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间 9.工作噪音低，叩击排痰正常工作:≤65dB(A)，可选配雾化功能≤65dB(A)。 10.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会改变。 |