健康一体机技术要求

| 项号 | 项目内容 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机要求 | 1.一体化立式设计，所有体检模块、身份证读卡器、触控屏整体内嵌，无外露连接线。 2.设备到场仅需接入电源和网络即可使用。 3.自动生成并打印体检报告，支持历史数据对比。 |
| 2 | 通讯与对接接口 | 1.标配以太网、WiFi、USB、蓝牙。 2.提供标准API/串口协议，支持对接慢病管理系统。 3.支持数据自动上传、断点续传、补传。 4.支持外接设备数据导入。 |
| 3 | 身份登录方式 | 1.支持身份证识别、二维码/条码、人脸识别、手机号四种登录方式。 2.支持手动输入身份证号、手机号建档。 |
| 4 | 身高/体重BMI | 1.体重：电阻应变式，测量范围2kg–250kg，精度±0.1kg。 2.身高：超声波非接触式，测量范围70–205cm，精度±0.5cm。 3.支持自动测量/指令测量切换。 |
| 5 | 血压脉搏 | 1.示波法测量，压力0–280mmHg，脉搏40–180次/分。2.压力精度±3mmHg，脉搏误差±5%。 3.适用臂围24–34cm。 4.支持显示平均动脉压。 |
| 6 | 血氧、体温 | 1.指夹式血氧饱和度检测。 2.非接触红外测温，精度±0.2℃。 |
| 7 | 血糖功能 | 1.支持手动录入空腹/餐后血糖值。 2.支持外接血糖仪通过接口导入数据。 3.支持以太网、WiFi、蓝牙传输。 |
| 8 | 中医体质辨识 | 1.≧九种体质判定，符合中华中医药学会标准。 2.自动生成报告及饮食、运动、药膳建议。 3.提供中医体质辨识系统软件著作权。 |
| 9 | 软件系统功能 | 1.语音导检、自助查询、历史趋势对比。 2.智能导诊（人体图 + 症状排查）。 3.支持根据症状推荐就诊科室。 4.自理能力、心理、抑郁自评问卷。 |
| 10 | 物联网平台功能 | 1.设备基础信息管理。 2.设备运行、使用人次、异常数据统计。 3.能对接本院的慢病管理系统。 4.居民档案管理、报告查看与打印、数据补传。 |