双通道注射泵参数要求

- ▲1.产品需持有NMPA颁发的第三类医疗器械注册证，提供注册证文件证明

- ▲2.药物支持：可进行普通药物输液、镇痛药、化疗药、胰岛素输注。

- ▲3.产品适用于成人、小儿和新生儿患者，适用于各年龄段患者多型号注射器进行4.静脉输注。

- ▲5.注射精度≤±2%

- ▲6.速度调节范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 7.防护等级不低于IP34；

- 8.输液模式数量：≥8种

- 9.配备≥3.5英寸电容式触摸屏

- ▲10.压力监测：具有压力监测，可实时显示当前压力数值

- 11.电池工作时间≥6小时（@5ml/h流速下）

- ▲12.双通道每个通道独立运行，支持通道之间中继/联机功能。

- ▲13.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外剂量伤害患者

- 14.使用期限：≥10年

- ▲15.可用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml

- ▲16.KVO：0.1-0.5ml/h，递增0.1ml/h；

输液泵参数要求

- ▲1..产品需持有NMPA颁发的第三类医疗器械注册证，提供注册证文件证明

- ▲2.药物支持：可进行普通药物输液、镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- ▲3.输液精度：≤±5%

- ▲4.速率范围：0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h

- 5.累计量类型：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- ▲6.压力报警阈值最低值：50mmHg

- 7.整机重量：不超过1.5kg

- 8.使用期限：≥10年

- ▲9.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

- 10.输液模式数量：≥8种

- ▲11.屏幕尺寸：≥3.5英寸彩色显示屏

- ▲12.触摸屏技术：电容触摸屏技术

- 12.药物库容量：≥5000种

- ▲13.压力监测：具有压力监测，可实时显示当前压力数值

- 14.压力报警阈值档位：至少15档可调

- 15.气泡检测：具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- 16.历史记录存储量：≥2000条

- 17.内置电池工作时间：≥5小时

- 18.防护等级：不低于IP44