生物安全柜（IIB2型）技术要求

▲1、外部尺寸(宽×深×高)：≥1100mm×775mm×2250mm；

▲2、工作区尺寸：≥1000mm×600mm×660mm；

▲3、过滤要求：送、排风过滤器为ULPA过滤器，过滤效率不低于 99.9995%（≥0.12μm颗粒）；

4、洁净度等级为ISO 4级；

▲5、排风要求：垂直层流负压机型，100%气流外排，必须配备硬质管道及独立外排风机；

6、下降风速：≥0.34m/s；

7、流入风速：≥0.55m/s；

8、箱体结构：外箱体冷轧钢板静电粉末喷涂；工作区304不锈钢一次成型，圆弧角内胆增加自净功能；