| 序号 | 项目内容 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | ▲1.产品需持有NMPA颁发的第三类医疗器械注册证，提供注册证文件证明； ▲2.药物支持：可进行普通药物输液、镇痛药、化疗药、胰岛素输注； 3.产品适用于成人、小儿和新生儿患者，适用于各年龄段患者多型号注射器进行； 4.静脉输注； ▲5.注射精度≤±2%； 6.速度调节范围：≥0.01-1600ml/h, 最小步进0.01ml/h； 7.防护等级不低于IP33； 8.输液模式数量：≥8种； 9.配备≥3.5英寸触摸屏； 10.压力监测：具有压力监测，可实时显示当前压力数值； 11.电池工作时间≥5小时（@5ml/h流速下）； 12.双通道每个通道独立运行； ▲13.阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外剂量伤害患者； 14.使用期限：≥10年； 15.可用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml； 16.KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。 |
| 2 | 输液泵 | ▲1.产品需持有NMPA颁发的第三类医疗器械注册证，提供注册证文件证明； ▲2.药物支持：可进行普通药物输液、镇痛药、化疗药、胰岛素输注； ▲3.输液精度：≤±5%； 4.速率范围：≥0.1-1600ml/h，最小步进0.01ml/h； 5.累计量类型：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； ▲6.压力报警阈值最低值：50mmHg； 7.整机重量：不超过1.7kg； 8.使用期限：≥10年； 9.预置输液总量范围：≥0.1-9999.99ml； 10.输液模式数量：≥8种； 11.屏幕尺寸：≥3.5英寸触摸屏； 12.药物库容量：≥5000种； 13.压力监测：具有压力监测，可实时显示当前压力数值； 14.压力报警阈值档位：至少15档可调； 15.气泡检测：具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警； 16.历史记录存储量：≥2000条； 17.内置电池工作时间：≥5小时； 18.防护等级：不低于IP33。 |

输液泵、双通道注射泵参数调整